注意：在进行数据通信前，请确保驱动程序和应用软件已成功安装。

1安装驱动

在电脑上运行随机光盘，找到“driver”安装文件，图1-1。

图1-1

双击图标打开，弹出图1-2。

图1-2

点击“INSTALL”，稍等片刻，弹出图1-3。

图1-3

点击“确定”，并退出安装界面。此时尚未完成驱动的安装，请继续下面的操作。

用USB数据线将仪表与电脑连接，打开仪表，弹出图1-4。

图1-4

点击下一步，弹出图1-5。

图1-5

稍等片刻，弹出图1-6。

图1-6

点击完成，驱动安装完毕。

请检验驱动是否安装完成，避免仪表和电脑通信时出现问题。打开设备管理器(右击我的电脑，选择属性，弹出系统属性界面，选择硬件选项卡，点击设备管理器按钮即可)，在“端口（COM和LPT）”一栏，能看到图1-7框选所示，表明安装成功；若此栏没有这一行显示，如图1-8，则表明安装失败，需要重新安装驱动程序。

图1-7

图1-8

驱动成功安装后，可关闭仪表，断开USB连接。

2软件使用说明

(1)打开上位机软件，如图2-1所示。

图2-1

用USB数据线将仪表与电脑连接，仪表处于开机状态。

在设备管理器的“端口（COM和LPT）”一栏看出，仪表所用的端口是“COM4”。(图2-2)

图2-2

因此，在软件的端口选择中，点击下拉菜单选择“COM4”。(图2-3)

图2-3

选择端口后，点击“打开串口”按钮，再点击“连接”按钮。(图2-4)

弹出连接成功对话框，点击确定完成连接，仪表和电脑就可以正常通信。(图2-5)

图2-4

图2-5

(2) 使用数据处理功能

首先填入测试的基本情况，包括测试人、仪表型号等。(图2-6)

图2-6

然后点击“上传数据”按钮，仪表内保存的数据即可上传至电脑，并在数据显示区域显示。(图2-7)

图2-7

可对数据显示区域中的数据进行操作，包括删除、保存或打印。

选中需要操作的数据，点击“删除选中”按钮，即删除选中的数据，如图2-8和2-9，同时仪表保存的相应数据也被删除。

图2-8

图2-9

点击“删除全部”按钮，弹出删除全部数据对话框，图2-10，点击确定即删除全部数据，同时清空仪表内保存的数据，点击取消则反之。

图2-10

点击”保存或打印”按钮，弹出图2-11所示表格，可对此表格进行编辑、保存、打印等。

点击EXCEL文件保存按钮，即可弹出保存对话框，如图2-12所示。可对此文件的文件名、保存的路径等进行操作。

图2-11

图图2-12

(3)读取校准及功率校准

点击“读取功率”按钮，空白框处即可显示出当前仪表功率计模块测试的绝对光功率值；

点击“波长选择”处的下拉框可对当前仪表功率计模块测试波长进行选择；

当仪表需要对其功率计模块的绝对光功率值进行校准时，首先选择“波长选择”中需要的波长，然后把需要校准的绝对光功率值填入空白编辑框内，点击“功率校准”按钮即可。(图2-13)

图2-13

(4)设定时间

当需要对仪表的时间进行设定时，可点击“获取时间”按钮，系统会自动加载当前时间(图2-14)；然后点击“时间设定”按钮，弹出对话框，点击确定即可。(图2-15)

图2-14

图2-15

(5)关闭软件

点击“退出”按钮即可。